Fiche Technique

Présentation

CarbOnFire est un système de mesure d’émission de particule issue de la combustion de végétaux. Il a été développé au laboratoire d’aérologie en août 2021. Ce document décrit l’architecture et la conception du système. Si vous désirez des informations supplémentaires sur le projet, n’hésitez pas à contacter François LEPETIT-AIMON par téléphone : 0782813501 ou par mail : francois.lepetitaimon@gmail.com .

ATTENTION : Avant d’utiliser le système, veillez à lire le guide d’utilisation disponible à l’URL suivant :

Conception globale du projet

Le système CarbOnFire est équipé d’un système de pompage, qui aspire les fumées émises par la combustion des végétaux. La source d’aspiration est placé en haut d’une perche de 2 mètres que l’utilisateur peut manipulé au-dessus des zones de combustion. Un filtre de quartz est utilisé en amont du flux d’air pour récolterles particules fines. Les fumées filtrées, circulent ensuite dans la pompe, puis dans le boîtier de mesure et enfin à travers le compteur à gaz avant d’être évacuée. Le cœur du système réside dans le boîtier de mesure. Il fait l’acquisition des concentrations de monoxyde et dioxyde de carbone, de la température et de la pression dans le boîtier. Il enregistre les mesures dans une carte SD pour un traitement ultérieur, et transmet en direct via Bluetooth les mesures de gaz et de température. Celles-ci peuvent être visualisées sur le terrain avec un smartphone grâce à l’application CarbOnFire.

Filtre

Les particules émises par la combustion sont récoltées sur un filtre de quartz placé à l’entrée du flux d’air.
Taille ? Finesse ? Durée d’utilisation ?

Le filtre est installé dans un porte-filtre NILU « open-face » simple étage.

Plomberie

Tous les éléments du système sont reliés entre eux par des tube de PVC de diamètre intérieur 3/8 de pouces. Les jonctions sont assurées par 3 types de connexions, cannellées, PLC et tarraudés.

La jonction entre le porte filtre et le début du tuyau et assurée par l’association d’une jonction taraudée et d’une jonction PLC :

Le porte filtre est associé à un un raccord taraudé BSPT 1/4’’. Un embouts PLC 6,4mm avec un filletage BSPT 1/4’’ est vissé sur le raccord. Un coupleur PLC 6,4mm se clipe sur l’embout et sa sortie cannelé 3/8’’ est inséré dans le tube de PVC.

La pompe est connecté au ciruit d’air par deux raccord cannelés 3/8’’. Le boîtier de mesure est connecté à la suite de la pompe par des jonctions PLC 6,4mm traverse cloison :

En bout de chaîne le compteur à gaz est connecté au circuit d’air par deux jonctions cannelées 3/8’’.
L ‘évacuation des fumées, se fait directement à la sortie de l’embout cannelé du compteur à gaz.

Pompage

Boîtier de Mesure

Le boîtier de mesure à pour rôle de caractérisé quatre grandeurs physique des fumées aspirées : la concentration de monoxyde de carbone, la concentration de dioxyde de carbone, la température et la pression.

Mesure du Monoxyde de carbone

La mesure de monoxyde de carbone est obtenu avec un capteur chimique alphasense CO-CX associé à une carte électronique alphasense. Le capteur est étalonné pour des concentration de CO allant de 0 à 1000ppm. Il est alimenté en 10-30V par un connecteur molex KK2,54 de 2 pins. La concentration mesurée est proportionnelle au courant d’alimentation de la carte. Pour un courant de 4mA la concentration est nulle et elle vaut 1000ppm pour un courant de 20mA.
La valeur du courant est convertie en tension, en ajoutant une résistance en série avec l’alimentation. En utilisant la loi d’ohm on obtient les plages de tensions suivantes : U0ppm = 0,004R ; U1000ppm = 0,020R.
La résistance de mesure induit une chute de tension aux bornes du capteurs par rapport à l’alimentation. La valeur de cette chute de tension est de 0,020R. Malgré cette chute, la tension aux bornes du capteur ne doit pas être inférieur à 10 volts. La chute de tension doit donc être inférieur à une tension de seuil dUseuil= Ualimentation – 10V. Dans notre cas la tension d’alimentation vaut 12V, donc la chute de tension doit être inférieur à 2V. En terme de résistance, la résistance de mesure doit être inférieur à Rseuil = 2/0,02 = 100Ohms. Nous avons choisi Rmesure=100Ohms pour maximiser la plage de tension de mesure et optimiser la résolution de numérisation (détaillé 2 paragraphes plus bas)

Voici le schéma électrique du capteur :

N.B : Si vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations sur le capteur et sa carte électronique alphansense, les datasheet et les notices d’utilisations son disponibles dans les resources.

Mesure du Dioxyde de Carbone

La mesure de monoxyde de Carbone est assuré par un capteur infra-rouge NDIR alphasense. Une led infra-rouge de longueur d’onde caractéristique du dioxyde de carbone envoie des pulse de courant à travers deux cavité. Une cavité communiquant avec l’air ambiant et une cavité isolé rempli d’un gaz neutre pour longueur d’onde utilisée. Deux photodiodes mesure l’intensité lumineuse transmise. La concentration de CO2 dans l’air ambiant est fonction de la différence de transmission. La capteur NDIR est équipé d’un capteur de température qui permet d’appliqué une correction sur la mesure de CO2.
Nous utilisons le capteur Alphasense IRC-A1 installé sur une carte IRC-AT. La carte est alimenté en 12-30V par les pins 1 et 2 du connecteur molex KK2,54 4-pins.
Le principe de mesure est le même que pour le capteur de CO. Un courant proportionnelle à la concentration de CO2 allant de 4mA à 20mA circule entre le pin 3 et le pin 4 du connecteur molex. Une résistance de mesure est donc intégrée en série entre les pins 3 et 4. La tension maximale mesurable par le système d’acquisition est de 5V. D’après la loi d’Ohm, la tension de mesure de 5 volts à 5000ppm de CO2 est obtenu pour une résistance Rmesure = 220Ohms.
En résumé le capteur fourni une tension proportionnelle à la concentration de CO2 variant de 0,88V à 4,4V sur la plage de mesure 0-5000ppm.
Voici le branchement électrique du capteur.

Mesure de température et de pression.

La mesure de température et de pression sont obtenu avec la capteur BMP280. C’est un capteur qui communique via le bus i2c. Il mesure la température ambiante avec une précision de 1°C et la pression ambiante avec une précision de 1hPa. A partir de la pression atmosphérique le BMP280 peut calculer l’altitude à 1 mètre prêt. Pour atteindre cet précision il faut renseigné la pression du jour pour l’altitude 0.
L’alimentation du capteur se fait par les pin 1 et 2 du connecteur grove. Les mesures sont communiquer par les canaux SCL et SDA du bus i2c (pin 3 et 4 du connecteur grove).

Système d’acquisition des mesures.

L’acquisition des mesures est assurées par l’Arduino Uno rev3 assisté d’un ADC 16-bits. Nous avons fait le choix d’ajouter un ADC en raison des mauvais résultats obtenu en utilisant l’ADC de l’Arduino. En terme de résolution théorique, l’ADC 10-bits de l’Arduino aurait suffit pour obtenir une précision de 6ppm. Cependant en comparant les résultats obtenu avec l’Arduino et avec l’ADC 16-bits, on observe une net différence de mesure de 60ppm, supérieur à la résolution théorique. Malgré sa résolution suffisante, l’Arduino n’a pas une bonne précision. L’ADC utilisé est un ADS1115 adafruit 16-bits. Il peut accueillir 4 canaux analogiques et communique en i2c en utilisant la librairie ‘Adafruit_ADS1X15.h’ .

Ainsi toutes les acquisitions de mesures par l’arduino Uno se font avec les canaux i2c de l’Arduino.

Enregistrement des mesures et RTC.

Les mesures sont traitées par un microcontrôleur et enregistrés dans une carte SD. La température et la concentration des gaz sont transmises par Bluetooth pour être visualisé en temps réel avec l’application Android.

Batterie

Assemblage Mécanique

Programme Arduino

Application Android

Ressources