Fiche Technique

Présentation

CarbOnFire est un système de mesure d’émission de particule issue de la combustion de végétaux. Il a été développé au laboratoire d’aérologie en août 2021. Ce document décrit l’architecture et la conception du système. Si vous désirez des informations supplémentaires sur le projet, n’hésitez pas à contacter François LEPETIT-AIMON par téléphone : 0782813501 ou par mail : francois.lepetitaimon@gmail.com .

ATTENTION : Avant d’utiliser le système, veillez à lire le guide d’utilisation disponible à l’URL suivant :

Caractéristiques techniques du système :

Tension d’alimentation	12V
Précision mesure de CO
Précision mesure de température
Précision mesure de pression
Précision mesure de CO2
Débit d’air
Capacité carte SD
Plage de mesure de température
Plage de mesure de CO
Plage de mesure de CO2
Plage de mesure de pression
Dimensions
Poids
Diamètre de filtre

Conception globale du projet

Le système CarbOnFire est équipé d’un système de pompage, qui aspire les fumées émises par la combustion de végétaux. La source d’aspiration est placée en haut d’une perche de 2 mètres que l’utilisateur peut manipuler au-dessus des zones de combustion. Un filtre de quartz est utilisé en amont du flux d’air pour récolter les particules fines. Les fumées filtrées, circulent ensuite dans la pompe, puis dans le boîtier de mesure et enfin à travers le compteur à gaz avant d’être évacuée. Le cœur du système réside dans le boîtier de mesure. Il fait l’acquisition des concentrations de monoxyde et dioxyde de carbone, de la température et de la pression dans le boîtier. Il enregistre les mesures dans une carte SD pour un traitement ultérieur, et transmet en direct, via Bluetooth, les mesures de gaz et de température. Celles-ci peuvent être visualisées sur le terrain avec un smartphone grâce à l’application CarbOnFire.

Filtre

Les particules émises par la combustion sont récoltées sur un filtre de quartz placé à l’entrée du flux d’air.
Taille ? Finesse ? Durée d’utilisation ?

Le filtre est installé dans un porte-filtre NILU « open-face » simple étage.

Changement de filtre ?

Plomberie

Tous les éléments du système sont reliés entre eux par des tubes de PVC de diamètre intérieur 3/8 de pouces. Les jonctions sont assurées par 3 types de connexions, cannelées, PLC et taraudés.

La jonction entre le porte-filtre et le début du tube PVC et assurée par l’association d’une jonction taraudée et d’une jonction PLC :

Le porte-filtre est associé à un raccord taraudé BSPT ¼’’. Un embout PLC 6,4mm avec un filetage BSPT ¼’’ est vissé sur le raccord. Un coupleur PLC 6,4mm se clip sur l’embout et sa sortie cannelée 3/8’’ est insérée dans le tube de PVC.

La pompe est connectée au circuit d’air par deux raccords cannelés 3/8’’. Le boîtier de mesure est connecté à la suite de la pompe par des jonctions PLC 6,4mm traverse cloison :

En bout de chaîne le compteur à gaz est connecté au circuit d’air par deux jonctions cannelées 3/8’’.
L’évacuation des fumées, se fait directement à la sortie de l’embout cannelé du compteur à gaz.

Pompage

Boîtier de Mesure

Le boîtier de mesure a pour rôle de caractériser quatre grandeurs physiques des fumées aspirées : la concentration de monoxyde de carbone, la concentration de dioxyde de carbone, la température et la pression.

Mesure du Monoxyde de carbone

La mesure de monoxyde de carbone est obtenue avec un capteur chimique Alphasense CO-CX associé à une carte électronique Alphasense. Le capteur est étalonné pour des concentration de CO allant de 0 à 1000ppm. Il est alimenté en 10-30V par un connecteur molex KK2,54 de 2 pins. La concentration mesurée est proportionnelle au courant d’alimentation de la carte. Pour un courant de 4mA la concentration de CO est nulle et pour un courant de 20mA, elle vaut 1000ppm.
La valeur du courant est convertie en tension en ajoutant une résistance en série entre l’alimentation et le capteur. En utilisant la loi d’ohm on obtient les plages de tensions suivantes : U0ppm = 0,004R ; U1000ppm = 0,020R.
La résistance de mesure induit une chute de tension aux bornes du capteurs par rapport à la tension d’alimentation. La valeur de cette chute de tension est de 0,020R. Malgré cette chute, la tension aux bornes du capteur ne doit pas être inférieur à 10 volts. La chute de tension doit donc être inférieur à une tension seuil dUseuil= Ualimentation – 10V. Dans notre cas la tension d’alimentation vaut 12V, donc la chute de tension doit être inférieur à 2V. En terme résistif, la résistance de mesure doit être inférieur à Rseuil = 2/0,02 = 100Ohms. Nous avons choisi Rmesure=100Ohms pour maximiser la plage de tension de mesure et ainsi optimiser la résolution de numérisation

Voici le schéma électrique du capteur :

N.B : Si vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations sur le capteur et sa carte électronique alphansense, les datasheets et les notices d’utilisations son disponibles dans les ressources.

Mesure du Dioxyde de Carbone

La mesure de monoxyde de Carbone est assurée par un capteur infra-rouge NDIR Alphasense. Une LED infra-rouge de longueur d’onde caractéristique du dioxyde de carbone, envoie des pulses de courant à travers deux cavités. Une cavité communique avec l’air ambiant, l’autre est isolée et remplie d’un gaz neutre pour la longueur d’onde utilisée. Deux photodiodes mesurent l’intensité lumineuse transmise. La concentration de CO2 dans l’air ambiant est fonction de la différence de transmission. La capteur NDIR est équipé d’un capteur de température qui permet d’appliquer une correction sur la mesure de CO2.
Nous utilisons le capteur Alphasense IRC-A1 installé sur une carte IRC-AT. La carte est alimentée en 12-30V par les pins 1 et 2 du connecteur molex KK2,54 4-pins.
Le principe de mesure est le même que pour le capteur de CO. Un courant proportionnel à la concentration de CO2 allant de 4mA à 20mA circule entre le pin 3 et le pin 4 du connecteur molex. Une résistance de mesure est intégrée en série entre les pins 3 et 4. La tension maximale mesurable par le système d’acquisition est de 5V. D’après la loi d’Ohm, une tension de mesure de 5 volts à 5000ppm de CO2 est obtenue pour une résistance Rmesure = 250Ohms. La valeur standard la plus proche est 220Ohms, c’est celle que nous utilisons.
En résumé le capteur fourni une tension proportionnelle à la concentration de CO2 variant de 0,88V à 4,4V sur la plage de mesure 0-5000ppm.
Voici le branchement électrique du capteur :

Mesure de température et de pression.

Les mesures de température et de pression sont obtenues avec le capteur BMP280. C’est un capteur qui communique via le bus i2c. Il mesure la température ambiante avec une précision de 1°C et la pression ambiante avec une précision de 1hPa. A partir de la pression atmosphérique le BMP280 peut calculer l’altitude à 1 mètre prêt. Cette précision est atteinte à condition de renseigner la pression du jour pour l’altitude 0.
L’alimentation du capteur se fait par les pins 1 et 2 du connecteur Grove. Les mesures sont communiquées par les canaux SCL et SDA du bus i2c (pin 3 et 4 du connecteur Grove).

Système d’acquisition des mesures.

L’acquisition des mesures est assurée par l’Arduino Uno rev3 assisté d’un ADC 16-bits. Nous avons fait le choix d’ajouter un ADC en raison des mauvais résultats obtenus en utilisant l’ADC de l’Arduino. En termes de résolution théorique, l’ADC 10-bits de l’Arduino aurait suffi pour obtenir une précision de 6ppm. Cependant en comparant les résultats obtenus avec l’Arduino et avec l’ADC 16-bits, on observe une net différence de mesure de 60ppm, supérieur à la résolution théorique. Malgré sa résolution suffisante, l’Arduino n’a pas la précision nécessaire. L’ADC utilisé est un ADS1115 adafruit 16-bits. Il peut accueillir 4 canaux analogiques et communique en i2c en utilisant la librairie ‘Adafruit_ADS1X15.h’ .

Ainsi toutes les acquisitions de mesures par l’arduino Uno se font avec les canaux i2c de l’Arduino.

Enregistrement des mesures et RTC.

La carte arduino est accompagnée d’un shield SD de TRU COMPONENT muni d’une Real Time Clock (RTC) (Ref : TC-8579880). Il équipé d’un lecteur de carte SD et d’une RTC DS1307ZN. La RTC est alimentée par une pile bouton de type CR1220, qui permet de garder en mémoire la date et l’heure, quand le système est éteint.

Communication Bluetooth

CarbOnFire est équipé d’un module bluetooth qui communique par bus série v.3. Le module est branché avec un connecteur Grove dont les pins correspondent dans l’ordre au tx, rx, Vcc, Gnd. Les pins digitaux 1 et 2 de l’arduino sont par default dédié à la communication série, le branchement du module est donc très simple :

Panneau Face avant

Sur la face avant du boîtier, on retrouve les éléments de contrôle d’alimentation :

Schéma face avant

Le block 1 sert à alimenter le système de mesure. Il est constitué d’un bouton ON/OFF, d’une prise d’alimentation CC 12Volt et d’un voyant vert. Le voyant s’allume lorsque le système de mesure est en marche.

Le block 2 sert à alimenté la pompe. Il est constitué des mêmes éléments que le block 1, à savoir un bouton, un voyant et une prise CC. Il est important de noter que la prise CC du block 2 est une sortie d’alimentation contrairement à celle du block 1. Elle est connectée aux bornes de la pompe avec un cable CC – double COSS.

Le block 3 est constitué d’un porte-fusible qui protège le système de mesure d’une éventuelle surcharge. Il accueille un fusible de 500mA changeable facilement depuis l’extérieur.

Isolation du bruit d’alimentation

Pour assurer une bonne précision dans les mesures, l’alimentation des capteurs doit être stable. La batterie fourni une tension très stable, mais dans la mesure où la pompe est branchée en parallèle du système de mesure, elle peut induire un bruit dans la tension d’alimentation. Pour éviter ce bruit, nous avons ajouté deux éléments. Le premier est la diode de roue libre. Elle empêche la propagation d’un courant inverse lors de l’arrêt de la pompe dû à l’inertie du rotor. Le deuxième est un condensateur de filtrage de 1uF, qui filtre les variations de tensions à haute et moyenne fréquence dû à la rotation du moteur.

Organisation des éléments dans le boîtier et assemblage mécanique

Le boîtier est organisé en deux parties délimités par une cloison en PVC horizontale. La partie inférieure est un SAS dans lequel circule le flux d’air. Les capteurs de gaz et le BMP280 sont situés dans ce SAS pour baigner dans l’air extérieur. Les deux embouts du conduit d’air sont placés face à face, et les capteurs de gaz sont légèrement décalés par rapport au flux d’air.

La partie supérieure du boitier accueille le montage électrique. On y retrouve les cartes des capteurs, le Shield SD monté sur la carte Arduino Uno, le module Bluetooth, l’ADC, le bornier, les connections du panneau de face avant, ainsi que tous les câbles de connexions.

Les boutons de contrôle sont encastrés dans la paroi du boitier, tandis ce que les voyants, les prises d’alimentation et le porte-fusible sont serrés à la paroi avec un écrou. Les deux embouts traversent cloisons d’entrée et de sortie d’air, sont également serrés sur la paroi avec un écrou. Le reste des composant sont fixés sur la cloison de séparation par un système de vis écroux.

Étanchéité du boîtier

Les jonctions du panneau de face avant et des embouts traverses cloisons sont susceptible de générér des fuites. Pour éviter ce problème, ces zones sont étanchéifiées par le dépôt de silicone liquide. En séchant elle durcisse et forme un couche étanche.

Batterie

Le système est alimenté en 12V avec une batterie de Plomb rechargeable de 7 A.h. Les batteries utilisées sont de la marques Radio Spare, réf : 537-5488. Chaque système est équipé d’une unique batterie qui alimente la pompe et le boitier de mesure.

Assemblage Mécanique

Programme Arduino

Comme tous les programmes arduino, le script se décompose en deux parties : une partie setup() qui s’exécute une unique fois à la mise sous tension, et une partie loop() qui tourne en boucle. Voici les étapes qu’exécute le programme :

Initialisation

Dans le setup(), nous initialisons le port série pour la communication bluetooth, le capteur bmp280 et le l’adc 16-bits :

Ensuite nous préparons le fichier où serons enregistré les mesures. Nous commençons par initialiser le shield SD, puis si le fichier n’existe pas, nous créons un nouveau fichier avec en en-tête l’intitulé de chaque colonne de mesure :

Vérification des conditions de mesures

Une fois l’initialisation faite, nous entrons dans la boucle du programme. La première chose à faire est de vérifier que tout les feux sont aux vert pour effectuer une mesure. Concrètement l’unique chose à vérifier avant la mesure est la présence de la carte SD dans l’emplacement dédié. Tant qu’elle est absente, le programme attend.

Acquisition des mesures

L’acqisition des mesures de CO et CO2 se fait grâce à l’adc 16-bits qui communique en I2C. La fonction readADC_singleEnded(Pin) renvoie un valeur numérique variant entre 0 et 2^16. la fonction computVolts(valeur_binaire) renvoie la valeur de la tension correspondante. Pour transformé la valeur de tension en concentration, on utilise la loi de Ohms et la propriété de linéarité du capteur. Voici les deux fonction qui renvoie respectivement la concentration de CO et de CO2 :

Dans le programme principale l’acquisition se fait par le biais d’une variable tableau de float. La fonction getCurrentMeasurements() met à jour les valeur de température, pression et altitude et la fonction readTime() enregistre la valeur courante de la RTC. Une fois ces fonctions appelées, il ne reste plus qu’a enregistrer les valeurs dans la variable tableau :

Sauvegarde sur la carte SD

Après avoir fait l’acquisition des données, celles-ci sont écrites sur la carte SD par l’appelle de la fonction EcritureCarteSD(). La fonction reçoit en argument la tableau des mesures. Elle ouvre d’abord le fichier d’écriture, puis écrit les mesures sous le formats CSV (Coma-Separeted-Values) dans une boucle FOR. La deuxième partie de la fonction écrit la date sous le format voulu. Le fichier d’écriture est fermé à la fin de la fonction.

Transmission Bluetooth

La transmission Bluetooth se fait par le port Série. Les mesures sont envoyé dans une trame de caractère. Chaque série de mesure est séparé par une virgule dans la trame et chaque mesure est séparé par un point virgule.

Délai période d’échantillonnage

En fin de boucle est placé une temporisation T secondes, avec T la période d’échantillonnage souhaitée

Application Android

Fonctionnement de l’application

L’application Android permet de visualiser en direct les mesures de CO, CO2 et de température mesuré par le boîtier. Au lancement de l’application, nous observons l’interface d’accueil dont la partie supérieure permet de gérer l’état de connexion avec le système, tandis ce que la partie inférieure permet d’afficher les mesures.

Image écran principal

Lors de la première mise en route du système, l’application demande l’accès à la localisation. Cette autorisation est nécessaire à la communication Bluetooth entre le smartphone et le CarbOnFire.

Au démarrage de l’application aucun appareil n’est connecté. Il faut appuyer sur le bouton « DEVICE ». Une liste déroulante s’affiche alors, au fur et à mesure que de nouveau appareil disponibles sont découverts.

Image écran liste appareil

 Lorsque l’utilisateur sélectionne un appareil l’application tente de s’y connecter. L’utilisateur est notifié de cette tentative par un logo animé de chargement. À la fin du chargement, le nouvelle état de connexion est affiché sur l’écran.
Si la connexion est établie, les mesures s’affichent et sont rafraîchie dès qu’une nouvelle trame est reçue.

Image affichage des données

Si le système de mesure se déconnecte, l’application notifie se changement d’état dans un délai de 8 secondes.

Vision globale de l’organisation du code JAVA

Si vous n’êtes pas familier avec le codage d’application Android, des liens vers le site Android Devellopeur seront renseignés en note de bas de page pour tous les concepts JAVA nécessaire à la compréhension des prochaines parties.

L’application est composé de deux activités et de deux threads. Dans le cadre de cette application, les activités correspondent chacune à une interface graphique différente. La première activité, MainActivity, gère l’interface principale qui est l’interface d’accueil et la deuxième activité, ActivityDevice gère l’interface de choix d’un appareil Bluetooth. Les threads quand à eux, contiennent du code qui s’exécute en parallèle des activités. Ils ne contiennent pas d’interface graphique et permettent de faire tourner un code en parallèle de l’exécution de l’activité courante. Pour notre application, un des threads, le ConnectThread, sert à effectuer une tentative de connexion avec un appareil Bluetooth. L’autre, MyBluetoothService, sert à assurer la communication Bluetooth avec un appareil connecté.

Au démarage de l’application, la MainActivity est exécuté. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « DEVICE », la MainActivity est mise en pause, et l’ActivityDevice est lancé avec une attente de résultat. Si l’utilisateur sélectionne un appareil de la liste ou effectue l’action retour, l’ActivityDevice est arrêtée en renvoyant l’appareil Bluetooth sélectionné comme résultat. Si aucun appareil n’a été sélectionné le résultat vaut 0.

A la reprise de la MainActivity, si il y a un eu sélection d’un appareil, un thread ConnectThread est lancé pour l’appareil en question. Le thread communique avec la MainActivity par le biais d’un Handler qui permet l’échange de message entre les deux entités. Si un message informant le succès de la connexion avec l’appareil souhaité est reçu par l’activité, le ConnectThread est arrêter et un nouveau thread, MyBluetoothDevice est lancé. Ce thread reçoit les séries de caractères transmises par l’appareil Bluetooth et les transmet à la MainActivity dans des messages envoyés via le Handler. Ces séries de caractères sont recomposé par la MainActivity puis décodés pour ressortir les valeurs des mesures et les afficher.

Si la communication Bluetooth est interrompu, MyBluetoothService envoie un message à la MainActivity qui notifie l’utilisateur et arrête le thread MyBluetoothService.

Le détail du code JAVA

Démarrage de l’application

La fonction éxécuté au démarage de l’application est la fonction onCreate() de la MainActivity. Les deux premières lignes de code initialise le contenu de l’écran avec le fichier xml activity_main.

Les lignes suivantes utilisent la fonction findViewById() pour créer un lien entre les objets graphiques du fichier xml et les objets graphiques du fichier Java.

Demande des permissions nécessaires

Pour permettre à l’application d’utilisé le Bluetooth du téléphone, il est nécessaire d’obtenir les permissions d’administrateur Bluetooth et d’accès à la localisation. Pour cela il faut ajouté 3 lignes de codes au fichier manifest de l’application :

Dans l’activité principale, la demande de permission s’effectue de la manière suivante. Pour les deux permissions on vérifie qu’elles ont bien été autorisé, sinon on effectue une demande de permission :

Choix de l’appareil Bluetooth

Ressources