Fiche Technique

Présentation

CarbOnFire est un système de mesure d’émission de particule issue de la combustion de végétaux. Il a été développé au laboratoire d’aérologie en août 2021. Ce document décrit l’architecture et la conception du système. Si vous désirez des informations supplémentaires sur le projet, n’hésitez pas à contacter François LEPETIT-AIMON par téléphone : 0782813501 ou par mail : francois.lepetitaimon@gmail.com .

ATTENTION : Avant d’utiliser le système, veillez à lire le guide d’utilisation disponible à l’URL suivant :

Caractéristiques techniques du système :

Tension d’alimentation	12V
Précision mesure de CO
Précision mesure de température
Précision mesure de pression
Précision mesure de CO2
Débit d’air
Capacité carte SD
Plage de mesure de température
Plage de mesure de CO
Plage de mesure de CO2
Plage de mesure de pression
Dimensions
Poids
Diamètre de filtre

Conception globale du projet

CarbOnFire est équipé d’un système de pompage, qui aspire les fumées émises par la combustion de végétaux. La source d’aspiration est placée en haut d’une perche que l’utilisateur peut manipuler au-dessus des zones de combustion. Un filtre de quartz est utilisé en amont du flux d’air pour récolter les particules fines. Les fumées filtrées, circulent ensuite dans la pompe, puis dans le boîtier de mesure et enfin à travers le compteur à gaz avant d’être évacuée. Le cœur du système réside dans le boîtier de mesure. Il fait l’acquisition des concentrations de monoxyde et dioxyde de carbone, de la température et de la pression dans le boîtier. Il enregistre les mesures dans une carte SD pour un traitement ultérieur, et transmet en direct, via Bluetooth, les mesures de gaz et de température. Celles-ci peuvent être visualisées sur le terrain avec un smartphone grâce à l’application CarbOnFire.

Filtre

Les particules émises par la combustion sont récoltées sur un filtre de quartz placé à l’entrée du flux d’air.
Taille ? Finesse ? Durée d’utilisation ?

Le filtre est installé dans un porte-filtre NILU « open-face » simple étage.

Changement de filtre ?

Plomberie

Tous les éléments du système sont reliés entre eux par des tubes de PVC de diamètre intérieur 3/8 de pouces. Les jonctions sont assurées par 3 types de connexions, cannelées, PLC et taraudés.

La jonction entre le porte-filtre et le début du tube PVC et assurée par l’association d’une jonction taraudée et d’une jonction PLC :

Le porte-filtre est associé à un raccord taraudé BSPT ¼’’. Un embout PLC 6,4mm avec un filetage BSPT ¼’’ est vissé sur le raccord. Un coupleur PLC 6,4mm se clip sur l’embout et sa sortie cannelée 3/8’’ est insérée dans le tube de PVC.

La pompe est connectée au circuit d’air par deux raccords cannelés 3/8’’. Le boîtier de mesure est connecté à la suite de la pompe par des jonctions PLC 6,4mm traverse cloison :

En bout de chaîne le compteur à gaz est connecté au circuit d’air par deux jonctions cannelées 3/8’’.
L’évacuation des fumées, se fait directement à la sortie de l’embout cannelé du compteur à gaz.

Pompage

Boîtier de Mesure

Le boîtier de mesure a pour rôle de caractériser quatre grandeurs physiques des fumées aspirées : la concentration de monoxyde de carbone, la concentration de dioxyde de carbone, la température et la pression.

Mesure du Monoxyde de carbone

Pour mesurer le monoxyde de Carbone, nous utilisons un capteur chimique. Le principe de mesure est voisin de celui d’une pile chimique. Le passage du gaz entre deux électrodes provoque une réaction d’oxydo-réduction. Cette réaction produit un courant entre les deux électrodes appelés Working Electrode et Counter Electrode. Dans la gamme de mesure, ce courant est proportionnel à la concentration de CO à laquelle est exposé le capteur. Un capteur chimique est caractérisé par sa sensibilité exprimée en courant par unité de concentration. Plus sa sensibilité est grande plus le courant circulant entre les électrodes sera important à concentration égale. En contre-partie la plage de mesure se restreint quand la sensibilité augmente.

Un des inconvénients de ce type de capteur est les sensibilités croisées. La géométrie du capteur et le choix du matériau des électrodes optimise la sensibilité du capteur pour le gaz choisi, mais il subsiste des sensibilités non nulles pour d’autres gaz. Il est important de connaître ces gaz pour s’assurer que dans l’application prédestiné, il n’y est pas de risque de les retrouver.

Pour notre application, nous avons besoin de mesuré des concentrations pouvant atteindre 2000ppm de monoxyde de Carbone. Nous avons choisi d’utiliser le capteur alphasense CO-CX dont la plage de mesure est 0-2000ppm. Sa sensibilité est comprise entre 55 et 100nA par ppm d’après le constructeur, ce qui représente un grand intervalle d’incertitude. Afin de réduire cette incertitude, il est nécessaire que le capteur soit étalonné avant son utilisation. Voici les principales caractéristiques assurées par le constructeur :

On peut retenir sur la qualité de la mesure que la réponse admet un bruit RMS de +-0,5ppm, que la mesure du 0 peut-être biaisé de -+3ppm et enfin que l’erreur de linéarité engendre au maximum une déviation de 40ppm par rapport à la valeur vraie.
Les principales sensibilités croisées sont les suivantes :

Il est important de noter que les performances du capteur sont impactées par la température. Plus la température est différente de 20°C, plus l’erreur de linéarité est grande et plus la dérive du zéro est importante. Voici les résultats de dérive en température fournis par le constructeur :

Dans notre application, les fumées aspirées peuvent atteindre 40°C. La dérive en température n’est pas négligeable, il est important de la corriger pour obtenir une mesure fiable.

Pour pouvoir traiter la mesure, il faut amplifier le faible courant de réponse en un courant plus grand mesurable. Pour cela on utilise la carte électronique alphasense « 4 to 20 mA Digital Transmitter Board » qui est designer spécialement pour le CO-CX. Elle amplifie le signal du capteur en un courant variant de 4mA à 20mA. Cette amplification se fait grâce à un circuit potentiostatique. Voici le schéma du montage :

On peut noter que le capteur possède une 3ème électrode « Reference Electrode ». Cette électrode sert à appliquer une tension d’offset entre elle et la « Working Electrode ». La valeur de cette tension dépend du capteur utilisé, pour le capteur CO-CX, elle doit être nulle.

La sortie de la carte électronique alphasense se présente comme un courant variant de 4mA à 20mA. Ce courant de sortie est numérique avec une résolution de 0.75µA. Rapporté à l’entrée cela correspond à une résolution de 11nA. On sait que la sensibilité du capteur est comprise entre 55 et 100 nA/ppm et que son bruit RMS est de l’ordre de 0.5ppm. En termes de courant ce bruit vaut entre 27nA et 50nA. La résolution de la carte est inférieure à ce bruit, donc elle ne sera pas limitante.
En sortie, la précision de la carte est de -+5µA, ajouté à un bruit RMS pouvant aller jusqu’à 2 µA*. Rapporté à l’entrée l’incertitude sur la mesure est d’environ 100nA. Cette incertitude est limitante car elle est supérieure au bruit du capteur. En termes de concentration, cela correspond à une incertitude de -+1 à 2ppm. Il faut ajouter à cette erreur la dérive en température qui est importante : -+0.2uA/°C en sortie. On arrive à -+4ppm de précision, soit 10 fois moins précis que la précision potentiel du capteur seul.

La carte est alimentée en 10-30V par un connecteur molex KK2,54 de 2 pins. La valeur du courant en sortie de la carte est convertie en tension en ajoutant une résistance en série entre l’alimentation et le capteur :

 En utilisant la loi d’ohm on obtient les plages de tensions de mesures suivantes :

U0ppm = 0,004R ; U1000ppm = 0,020R.

La résistance de mesure induit une chute de tension aux bornes du capteurs par rapport à la tension d’alimentation. La valeur maximale de cette chute de tension est de 0,020R. Malgré cette chute, la tension aux bornes du capteur ne doit pas être inférieur à 10 volts. La chute de tension doit donc être inférieur à une tension seuil :
dUseuil= Ualimentation – 10V

Dans notre cas la tension d’alimentation vaut 12V, donc la chute de tension doit être inférieur à 2V. En terme résistif, la résistance de mesure doit être inférieur à une résistance seuil :

Rseuil = dUseuil/Imax = 2/0,02 = 100Ohms.

 Nous avons choisi Rmesure = Rseuil = 100Ohms pour maximiser la plage de tension de mesure et ainsi optimiser la résolution numérique.

N.B : Si vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations sur le capteur et sa carte électronique alphansense, les datasheets et les notices d’utilisations son disponibles dans les ressources.

La carte électronique Alphasense limite la sensibilité du capteur. Elle admet un bruit de mesure bien supérieur au bruit générer par le capteur chimique. D’autre alternative existe, par exemple la carte EVAL-CN396-ARDZ développée par Analog Device, qui semble avoir une réponse plus stable.

Mesure du Dioxyde de Carbone

La mesure de monoxyde de Carbone est assurée par un capteur infra-rouge NDIR Alphasense. Voici le principe de fonctionnement. Une LED infra-rouge envoie des pulses de courant à travers deux cavités, une cavité dite active et une cavité dite de référence. Les deux cavités communiquent avec l’air ambiant et sont chacune couplé avec un photodétecteur qui mesure l’intensité lumineuse transmise en leur sein. La première est précédée d’un filtre qui transmet uniquement la longueur d’onde d’une raie d’absorption du CO2. De cette manière lorsque la concentration en CO2 augmente dans la cavité, l’intensité lumineuse transmise diminue. L’autre cavité est précédée d’un filtre qui absorbe uniquement la longueur d’onde de la raie d’absorption. De cette manière l’intensité lumineuse transmise n’est pas impacté par la variation de concentration de CO2. La cavité de référence sert à compenser les variations d’intensité d’émission lumineuse.

Schéma cellule NDIR

La concentration de CO2 dans l’air ambiant est fonction de la différence de transmission entre les deux cavités. Les photodétecteurs sont sensibles aux variations de température, c’est la raison pour laquelle ils sont accompagné d’une thermistance.

Pour notre application nous utilisons le capteur Alphasense IRC-A1 de type IAQ dont la plage de mesure est 0-5000ppm. Sa résolution est de -+1ppm à 0ppm et monte à -+15ppm à 5000ppm. La précision du capteur est de -+50ppm (en utilisant les coefficient de linéarisation universel, annexe AAN401-05). Le temps de réponse du capteur est inférieur à 40 secondes d’après le constructeur. En revanche pour atteindre le zéro les temps de réponse sont plus long. Il faut 30 secondes pour atteindre le 0 à -+100ppm et il faut 30 minutes pour atteindre un zéro qui respect les spécifications constructeurs.

Voici le descriptifs des broches du capteurs indiqué dans la datasheet :

Le signal d’alimentation de la source lumineuse doit être un signal carré de 2 à 2,5Hz de fréquence, de rapport cyclique 50 % et d’amplitude 5V. La source de tension doit avoir une impédance de sortie d’environ 9 à 10Ohms et doit pouvoir fournir un courant de 50 à 60mA. Pour créer ce signal, on peut utilisé un trasistor MOSFET à canal n (voir figure 2 pour le branchement). Cependant il faut bien s’assurer que le GND du transistor et le GND des photodétecteurs soit isolés pour éviter toute perturbation de la mesure.

Les signaux brutes issues des photodétecteurs sont composés d’un offset d’environ 0,7 à 1V et d’une composante alternative de fréquence identique à la fréquence d’alimentation de la source lumineuse. Cette oscillation a une amplitude de 20mV à 50mV peak-to-peak qui varie en fonction de la transmission lumineuse à l’intérieur des cavités. Pour traité le signal il faut filtré la composante continu ainsi que les hautes fréquences puis amplifié le signal :

figure 1 AAN_202-04

Voici un schéma électrique qui permet de diriger la source lumisuese et amplifier le signal des photodétecteurs :

L’annexe AAN 202-04 détail le conception de circuit.

La thermistance à coefficient de température négatif (NTC) servant à mesurer la température vaut 3000Ohms à 25°C et son coefficient B vaut 3450 K. On peut évaluer la valeur de la résistance en fonction de la température grâce à la relation de Steinhart-Hart simplifié valable sur la plage de température de fonctionnent du capteur :

R(T)= R0 * exp(B*(1/T - 1/T0))

avec T0 = 25°C et R0 = 3000Ohms

Dans le capteur, la thermistance est connectée entre les broches 6 et 7. Pour effectuer la mesure, il faut connecter la broche 6 du capteur en série avec une résistance de valeur connu et une source de tension également connu. En utilisant le principe du pont diviseur de tension, on peut connaître la valeur de la thermistance et donc mesurer la température.

Les détails des calculs de concentration de CO2 et de compensation thermique sont disponibles en annexe (document AAN 201-06).

Dans notre cas nous avons utiliser la carte alphasense IRC-TX spécialement designer pour le capteur IRC-A1. Elle renvoie un signal en courant variant de 4mA à 20mA. La précision de la mesure est la même que le capteur à savoir -+50ppm.

La carte est alimentée en 12-30V par les pins 1 et 2 du connecteur molex KK2,54 4-pins. Le principe de l’acquisition est le même que pour le capteur de CO. Un courant proportionnel à la concentration de CO2 allant de 4mA à 20mA circule entre le pin 3 et le pin 4 du connecteur molex. Une résistance de mesure est intégrée en série entre les pins 3 et 4. La tension maximale mesurable par notre système d’acquisition est de 5V. D’après la loi d’Ohm, une tension maximale de 5V pour un courant maximal de 20mA est obtenue pour une résistance Rmesure = Umax/Imax = 250Ohms. La valeur standard la plus proche est 220Ohms, c’est celle que nous utilisons.

En résumé, on obtient en entrée de notre système d’acquisition une tension proportionnelle à la concentration de CO2 variant de 0,88V à 4,4V sur la plage de mesure 0-5000ppm.

Voici le branchement électrique de la carte IRC-TX :

Alternative ?

Mesure de température et de pression.

Les mesures de température et de pression sont obtenues avec le capteur BMP280. C’est un capteur qui communique via le bus i2c. Il mesure la température ambiante avec une précision de 1°C et la pression ambiante avec une précision de 1hPa. A partir de la pression atmosphérique le BMP280 peut calculer l’altitude à 1 mètre prêt. Cette précision est atteinte à condition de renseigner la pression du jour pour l’altitude 0.
L’alimentation du capteur se fait par les pins 1 et 2 du connecteur Grove. Les mesures sont communiquées par les canaux SCL et SDA du bus i2c (pin 3 et 4 du connecteur Grove).

Système d’acquisition des mesures.

L’acquisition des mesures est assurée par l’Arduino Uno rev3 assisté d’un ADC 16-bits. Nous avons fait le choix d’ajouter un ADC en raison des mauvais résultats obtenus en utilisant l’ADC de l’Arduino. En termes de résolution théorique, l’ADC 10-bits de l’Arduino aurait suffi pour obtenir une précision de 6ppm. Cependant en comparant les résultats obtenus avec l’Arduino et avec l’ADC 16-bits, on observe une net différence de mesure de 60ppm, supérieur à la résolution théorique. Malgré sa résolution suffisante, l’Arduino n’a pas la précision nécessaire. L’ADC utilisé est un ADS1115 adafruit 16-bits. Il peut accueillir 4 canaux analogiques et communique en i2c en utilisant la librairie ‘Adafruit_ADS1X15.h’ .

Ainsi toutes les acquisitions de mesures par l’arduino Uno se font avec les canaux i2c de l’Arduino.

Enregistrement des mesures et RTC.

La carte arduino est accompagnée d’un shield SD de TRU COMPONENT muni d’une Real Time Clock (RTC) (Ref : TC-8579880). Il équipé d’un lecteur de carte SD et d’une RTC DS1307ZN. La RTC est alimentée par une pile bouton de type CR1220, qui permet de garder en mémoire la date et l’heure, quand le système est éteint.

Communication Bluetooth

CarbOnFire est équipé d’un module bluetooth qui communique par bus série v.3. Le module est branché avec un connecteur Grove dont les pins correspondent dans l’ordre au tx, rx, Vcc, Gnd. Les pins digitaux 1 et 2 de l’arduino sont par default dédié à la communication série, le branchement du module est donc très simple :

Panneau Face avant

Sur la face avant du boîtier, on retrouve les éléments de contrôle d’alimentation :

Schéma face avant

Le block 1 sert à alimenter le système de mesure. Il est constitué d’un bouton ON/OFF, d’une prise d’alimentation CC 12Volt et d’un voyant vert. Le voyant s’allume lorsque le système de mesure est en marche.

Le block 2 sert à alimenté la pompe. Il est constitué des mêmes éléments que le block 1, à savoir un bouton, un voyant et une prise CC. Il est important de noter que la prise CC du block 2 est une sortie d’alimentation contrairement à celle du block 1. Elle est connectée aux bornes de la pompe avec un cable CC – double COSS.

Le block 3 est constitué d’un porte-fusible qui protège le système de mesure d’une éventuelle surcharge. Il accueille un fusible de 500mA changeable facilement depuis l’extérieur.

Isolation du bruit d’alimentation

Pour assurer une bonne précision dans les mesures, l’alimentation des capteurs doit être stable. La batterie fourni une tension très stable, mais dans la mesure où la pompe est branchée en parallèle du système de mesure, elle peut induire un bruit dans la tension d’alimentation. Pour éviter ce bruit, nous avons ajouté deux éléments. Le premier est la diode de roue libre. Elle empêche la propagation d’un courant inverse lors de l’arrêt de la pompe dû à l’inertie du rotor. Le deuxième est un condensateur de filtrage de 1uF, qui filtre les variations de tensions à haute et moyenne fréquence dû à la rotation du moteur.

Organisation des éléments dans le boîtier et assemblage mécanique

Le boîtier est organisé en deux parties délimités par une cloison en PVC horizontale. La partie inférieure est un SAS dans lequel circule le flux d’air. Les capteurs de gaz et le BMP280 sont situés dans ce SAS pour baigner dans l’air extérieur. Les deux embouts du conduit d’air sont placés face à face, et les capteurs de gaz sont légèrement décalés par rapport au flux d’air.

La partie supérieure du boitier accueille le montage électrique. On y retrouve les cartes des capteurs, le Shield SD monté sur la carte Arduino Uno, le module Bluetooth, l’ADC, le bornier, les connections du panneau de face avant, ainsi que tous les câbles de connexions.

Les boutons de contrôle sont encastrés dans la paroi du boîtier, tandis ce que les voyants, les prises d’alimentation et le porte-fusible sont serrés à la paroi avec un écrou. Les deux embouts traversent cloisons d’entrée et de sortie d’air, sont également serrés sur la paroi avec un écrou. Le reste des composant sont fixés sur la cloison de séparation par un système de vis écroux.

Étanchéité du boîtier

Les jonctions du panneau de face avant et des embouts traverses cloisons sont susceptible de générer des fuites. Pour éviter ce problème, ces zones sont étanchéifiées par le dépôt de silicone liquide. En séchant elle durcisse et forme un couche étanche.

Batterie

Le système est alimenté en 12V avec une batterie de Plomb rechargeable de 7 A.h. Les batteries utilisées sont de la marques Radio Spare, réf : 537-5488. Chaque système est équipé d’une unique batterie qui alimente la pompe et le boitier de mesure.

Assemblage Mécanique

Programme Arduino

Comme tous les programmes arduino, le script se décompose en deux parties : une partie setup() qui s’exécute une unique fois à la mise sous tension, et une partie loop() qui tourne en boucle. Voici les étapes qu’exécute le programme :

Initialisation

Dans le setup(), nous initialisons le port série pour la communication bluetooth, le capteur bmp280 et le l’adc 16-bits :

Ensuite nous préparons le fichier où serons enregistré les mesures. Nous commençons par initialiser le shield SD, puis si le fichier n’existe pas, nous créons un nouveau fichier avec en en-tête l’intitulé de chaque colonne de mesure :

Vérification des conditions de mesures

Une fois l’initialisation faite, nous entrons dans la boucle du programme. La première chose à faire est de vérifier que tout les feux sont aux vert pour effectuer une mesure. Concrètement l’unique chose à vérifier avant la mesure est la présence de la carte SD dans l’emplacement dédié. Tant qu’elle est absente, le programme attend.

Acquisition des mesures

L’acqisition des mesures de CO et CO2 se fait grâce à l’adc 16-bits qui communique en I2C. La fonction readADC_singleEnded(Pin) renvoie un valeur numérique variant entre 0 et 2^16. la fonction computVolts(valeur_binaire) renvoie la valeur de la tension correspondante. Pour transformé la valeur de tension en concentration, on utilise la loi de Ohms et la propriété de linéarité du capteur. Voici les deux fonction qui renvoie respectivement la concentration de CO et de CO2 :

Dans le programme principale l’acquisition se fait par le biais d’une variable tableau de float. La fonction getCurrentMeasurements() met à jour les valeur de température, pression et altitude et la fonction readTime() enregistre la valeur courante de la RTC. Une fois ces fonctions appelées, il ne reste plus qu’a enregistrer les valeurs dans la variable tableau :

Sauvegarde sur la carte SD

Après avoir fait l’acquisition des données, celles-ci sont écrites sur la carte SD par l’appelle de la fonction EcritureCarteSD(). La fonction reçoit en argument la tableau des mesures. Elle ouvre d’abord le fichier d’écriture, puis écrit les mesures sous le formats CSV (Coma-Separeted-Values) dans une boucle FOR. La deuxième partie de la fonction écrit la date sous le format voulu. Le fichier d’écriture est fermé à la fin de la fonction.

Transmission Bluetooth

La transmission Bluetooth se fait par le port Série. Les mesures sont envoyé dans une trame de caractère. Chaque série de mesure est séparé par une virgule dans la trame et chaque mesure est séparé par un point virgule.

Délai période d’échantillonnage

En fin de boucle est placé une temporisation T secondes, avec T la période d’échantillonnage souhaitée

Application Android

Fonctionnement de l’application

L’application Android permet de visualiser en direct les mesures de CO, CO2 et de température mesuré par le boîtier. Au lancement de l’application, nous observons l’interface d’accueil dont la partie supérieure permet de gérer l’état de connexion avec le système, tandis ce que la partie inférieure permet d’afficher les mesures.

Image écran principal

Lors de la première mise en route du système, l’application demande l’accès à la localisation. Cette autorisation est nécessaire à la communication Bluetooth entre le smartphone et le CarbOnFire.

Au démarrage de l’application aucun appareil n’est connecté. Il faut appuyer sur le bouton « DEVICE ». Une liste déroulante s’affiche alors, au fur et à mesure que de nouveau appareil disponibles sont découverts.

Image écran liste appareil

 Lorsque l’utilisateur sélectionne un appareil l’application tente de s’y connecter. L’utilisateur est notifié de cette tentative par un logo animé de chargement. À la fin du chargement, le nouvelle état de connexion est affiché sur l’écran.
Si la connexion est établie, les mesures s’affichent et sont rafraîchie dès qu’une nouvelle trame est reçue.

Image affichage des données

Si le système de mesure se déconnecte, l’application notifie se changement d’état dans un délai de 8 secondes.

Vision globale de l’organisation du code JAVA

Si vous n’êtes pas familier avec le codage d’application Android, des liens vers le site Android Devellopeur seront renseignés en note de bas de page pour tous les concepts JAVA nécessaire à la compréhension des prochaines parties.

L’application est composé de deux activités et de deux threads. Dans le cadre de cette application, les activités correspondent chacune à une interface graphique différente. La première activité, MainActivity, gère l’interface principale qui est l’interface d’accueil et la deuxième activité, ActivityDevice gère l’interface de choix d’un appareil Bluetooth. Les threads quand à eux, contiennent du code qui s’exécute en parallèle des activités. Ils ne contiennent pas d’interface graphique et permettent de faire tourner un code en parallèle de l’exécution de l’activité courante. Pour notre application, un des threads, le ConnectThread, sert à effectuer une tentative de connexion avec un appareil Bluetooth. L’autre, MyBluetoothService, sert à assurer la communication Bluetooth avec un appareil connecté.

Au démarage de l’application, la MainActivity est exécuté. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « DEVICE », la MainActivity est mise en pause, et l’ActivityDevice est lancé avec une attente de résultat. Si l’utilisateur sélectionne un appareil de la liste ou effectue l’action retour, l’ActivityDevice est arrêtée en renvoyant l’appareil Bluetooth sélectionné comme résultat. Si aucun appareil n’a été sélectionné le résultat vaut 0.

A la reprise de la MainActivity, si il y a un eu sélection d’un appareil, un thread ConnectThread est lancé pour l’appareil en question. Le thread communique avec la MainActivity par le biais d’un Handler qui permet l’échange de message entre les deux entités. Si un message informant le succès de la connexion avec l’appareil souhaité est reçu par l’activité, le ConnectThread est arrêter et un nouveau thread, MyBluetoothDevice est lancé. Ce thread reçoit les séries de caractères transmises par l’appareil Bluetooth et les transmet à la MainActivity dans des messages envoyés via le Handler. Ces séries de caractères sont recomposé par la MainActivity puis décodés pour ressortir les valeurs des mesures et les afficher.

Si la communication Bluetooth est interrompu, MyBluetoothService envoie un message à la MainActivity qui notifie l’utilisateur et arrête le thread MyBluetoothService.

Le détail du code JAVA

Démarrage de l’application

La fonction exécutée au démarrage de l’application est la fonction onCreate() de la MainActivity. Les deux premières lignes de code initialisent le contenu de l’écran avec le fichier xml activity_main.

Les lignes suivantes utilisent la fonction findViewById() pour créer un lien entre les objets graphiques du fichier xml et les objets graphiques du fichier Java. De cette manière les attribut des élément graphique sont modifiable dans le code Java.

Demande des permissions nécessaires

Pour permettre à l’application d’utiliser le Bluetooth du téléphone, il est nécessaire d’obtenir les permissions d’administrateur Bluetooth et d’accès à la localisation. Pour cela il faut ajouter 3 lignes de codes au fichier manifest de l’application :

Dans l’activité principale, la demande de permission s’effectue de la manière suivante. Pour les deux permissions on vérifie qu’elles ont été autorisés, si ce n’est pas le cas, on effectue une demande de permission :

Choix de l’appareil Bluetooth

Lorsque l’utilisateur souhaite choisir un appareil auquel se connecter, il appuie sur le bouton « DEVICE ». Pour détecter cette action, nous plaçons le bouton sur écoute dans la fonction onCreate() de la MainActivity :

Quand le bouton est appuyé, nous libérons la connexion Bluetooth si il y en a une avec la fonction cancel() du ConnectThread. Nous démarrons ensuite l’ActivityDevice.

La première chose réaliser dans la fonction onCreate() de l’ActivityDevice, est l’initialisation du résultat. La fonction setResult(), affecte un code de résultat à l’activité. Le code de résultat 0 correspond au code par défauts si aucun appareil n’a été sélectionné. Comme pour la MainActivity, les éléments graphique sont identifiés par la fonction findViewById(). Un des éléments clés de cet activité et l’élément graphique de type listView, listViewBtDevice. Elle est accompagnée d’une variable list<BluetoothDevice> qui enregistre l’ensemble des appareil découverts.

Pour détecter les appareils disponibles, il faut que le Bluetooth soit activé. L’état du bluetooth est porté par l’objet BluetoothAdapter qu’il faut initialiser avec l’adapter par défaut de l’appareil. On utilise pour cela la fonction getDefaultAdapter() de la class BluetootAdapter. Si le Bluetooth est déjà activé, une recherche d’appareil disponibles est entamée par le bluetoothAdapter. Elle est accompagné d’une écoute de l’ACTION_FOUND de la class bluetoothDevice dans un BroadcastReceiver receiver.

 Si le bluetooth n’est pas activé il faut démarré une demande d’activation par l’utilisateur. Cette tache est effectuée par l’activité ACTION_REQUEST_ENABLE de la class BluetoothAdapter.
A la suite de cette demande l’utilisateur choisi d’activé ou non le bluetooth. Cette réponse est écouté par la callback onActivityResult du launcher BtDiscoveryActivityResultLauncher. Si la réponse est positive une recherche d’appareil disponibles est entamée par le bluetoothAdapter. Elle est accompagné d’une écoute de l’ACTION_FOUND de la class bluetoothDevice dans le BroadcastReceiver receiver.

Lorsque un nouvelle appareil disponible est détecté, l’ACTION_FOUND est activée et nous executons le code de la callback receiver. Dans celle-ci, nous enregistrons le nouvel appareil détecté et l’ajoutons à liste listBtDevice. La fonction setAdapter de la class listViewBtDevice affiche le contenu de la variable liste listBtDevice dans l’élement graphique de type listeView, listViewBtDevice.

A la fin de la methode onCreate() est initialisé un ClickListener sur l’élément graphique listView. Lorsqu’un élément de la liste est sélectionné, son objet BluetoothDevice est enregistré dans une variable. Pour communiquer entre deux activité il est possible de transmettre des données à l’activité mère par le biais d’un intent. Chaque donnée est identifiable par une chaine de caractère. Pour ajouté une donnée au résultat final on utilise la fonction :
 intent.putExtra(chaine_de_caractere, variable)
L’intent crée est ensuite défini comme résultat ace le code 1 qui indique la MainActivity qu’un appareil a été sélectionné. L’activité est arrété par la fonction finish().

A l’arrêt de l’ActivityDevice, le recherche Bluetooth est interrompu et le Receiver de la demande d’activation bluetooth est détruit.

Connexion à l’appareil choisi

A la reprise de l’activité principale nous vérifions le code de retour de l’ActivityDevice pour savoir si un appareil à été trouvé. Si c’est le cas nous récupérons l’objet bluetoothDevice en question, enregistré dans le résultat de l’ActivityDevice.
S’en suit 4 lignes de codes qui mette à jour l’affichage de l’état de connexion. Les deux fonction setText modifie le contenue des zones de texte. La fonction startAnimation, anime le logo de chargement. Les mécanismes de cette animations seront détaillé dans la parti rendu.

Après avoir mis à jour les éléments graphique, nous éxécutons un ConnectThread pour l’appareil bluetooth concerné, en permettant la communication entre le thread et la MainActivity via le Handler mhandler.

Le connectThread se présente de la manière suivante. À la création du thread, nous créons une variable Socket initialisé pour communiqué avec le BluetoothDevice spécifié en argument. La fonction de création du socket à besoin de l’UUID du BluetoothDevice. L’UUID des modules bluetooth utilisé par le boitier CarbOnFire est toujours le même. Nous l’avons renseigné dans la variable MY_UUID du connectThread. Ce thread comme pour l’autre que nous verrons plus tard est organisé par des fonction try{} catch{}. Cette organisation permet de ne pas rester bloqué dans un état et d’arreter la tache après un certain délai. Si la tache à du être arrêter, le code contenu dans la fonction catch est exécuté. Dans chaque fonction catch{} on retrouvera le même enchaînement de trois commande qui permette de renvoyé un message à la MainActivity pour l’informer du problème. Ici par exemple, le code d’erreur 2 est enregistré dans l’arguments1 d’un message qui est envoyé directement via le handler.

Une fois que le ConnectThread est initialisé et que le socket est crée, nous débutons la tentative de connexion en éxécutant la fonction run du ConnectThread. On retrouve une nouvelle organisation try{} catch{} entourant la fonction Socket.connect() qui est potentiellement « risquée ». Si la connexion réussi rapidement, un message de code 0 est envoyé à la MainActivity, si ce n’est pas le cas le code du message est 2 et une tentative de fermeture du socket est engagée.
Du coté de la MainActivity, les message sont reçu par le handler et la callback handlerMessage est exécuté à la reception de chaque message. Cette callback est découpé en plusieurs if{} conditionné par le code du message reçu. Pour le moment les deux codes de messages possiblement reçu sont le 0 et le 2. Le code 2 indique que la connexion du socket à échouée, l’affichage d’état de connexion est alors mis à jour pour notifié l’utilisateur de cet échec.

Le code 0 indique le succès de la connexion. L’état de connexion est mis à jour et on enchaîne avec la création d’un thread MyBluetoothService pour débuter la communication avec l’appareil connecté.

Réception des données

La communication bluetooth est une communication série, qui utilise un flux entrant et un flux sortant, matérialisé par un buffer d’entrée et un buffer de sortie. Lorsque nous créons le thread MyBluetoothService, un buffer d’entrée, InputStream et de sortie, OutputStream sont créé.

Lorsque nous lançons le thread, le buffer d’entrée est mis sur écoute. La fonction read(buffer) est bloquante, c’est la raison pour laquelle est insérer dans une structure try{}-catch{}. Elle s’arrête une fois qu’une chaîne de caractère est reçu. La chaine de caractère est enregistré dans la variable buffer passé en argument. La fonction en elle même prend la valeur du nombre de caractère reçus. Dans le programme, ce nombre est stocké dans la variable numBytes. Dès qu’une chaîne est reçue, un message de code 1 est envoyé à la MainActivity. Ce message contient également le contenu de la chaîne de caractère ainsi que le nombre de caractère contenu dans la chaîne. Pour ajouter ces informations à la chaîne il est nécessaire de les ajouté à un bundle. Chaque donnée ajouté au bundle doit être identifié par une chaîne de caractère. La fonction utilisée est

 bundle.putTYPE(Chaine_De_Caractère, valeur)

La fonction msg.setData(bundle) permet de définir le bundle comme donnée du message. Ainsi le receveur du message a accés aux données.

Si la lecture du buffer prend trop de temps, la fonction catch est éxécuté. Un message de code 3 est envoyé à la MainActivity pour notifié de la déconnexion du flux entrant caractéristique d’une déconnexion de l’appareil appairé.

Comme nous l’avons dit précédemment les messages sont reçu par la MainActivity par la callback handleMessage de l’objet handle. Nous avons vu que le thread MyBluetoothService peut envoyer des messages avec deux nouveaux codes : 1 et 3.

Un message de code 1 signifie qu’une nouvelle chaîne de caractère a été lu. Pour récupérer les données transmises avec le message. On utilise la fonction getData() prenant en argument la chaîne de caractère servant à l’identification de la donnée.
L’idée de ce bloc if{} et de décodés les mesures transmises et de les affichés. Les séries de mesures sont envoyés dans des trames. Une série de mesure contient la valeur de 3 mesures séparées par un point-virgule. Dans une trame, les séries sont séparées par une virgule.
Dans le cas idéales, chaque nouvelle chaine de caractère reçu par l’application correspond à une trame complète. Dans la réalité ce n’est pas toujours le cas. Pour éviter toute dé-coordination, lorsqu’une trame ne peut pas être traiter (pour cause d’incomplétude par exemple) et elle est garder en mémoire dans un tableau de 1024 caractère. Quand la trame suivante est reçu, elle ajouté en fin de file dans le tableau mémoire mmbuffer[1024]. Si le tableau est déjà trop plein, toute les trames précédentes, sont effacées.

Pour décodé la trame résultante, nous convertissions le tableau de bytes en chaîne de caractère. Nous utilisons la fonction split de la class String qui découpe la chaîne passé en argument selon le caractère de séparation passé en argument. Chaque morceau de la chaîne est enregistré dans un tableau de chaîne de caractère. Le décodage de la trame se fait en deux étapes. Elle est d’abord découpé selon les série de mesures séparé par des virgules. Si il y plus d’une série de mesure l’avant dernière série de la trame est découpé selon les mesure séparé par des points-virgules. Si il y a bien trois mesures, elles sont affiché sur leur zone de textes respective. La variable mmBuffer est vidé et le compte du nombre de caractère retenu en mémoire NbBytesRecu_aux est remis à zéro.

Dans le cas où la trame n’a pas pu être décodé correctement, elle est gardé en mémoire dans le mmBufer et le compte du nombre de caractère retenu en mémoire NbBytesRecu_aux est mis à jour.

Le dernier cas à gérer pour le handler sont les messages avec le code 3. Il indique que la connexion avec l’appareil appairé a été perdu. Dans ce cas, les afficheurs d’état de connexion sont mis à jour, et le thread MyBluetoothService est arrêter par la fonction cancel().

Fermeture de l’application

Avant de se fermer, l’application exécute la fonction onDestroy de la MainActivity, dans celle-ci le thread de communication MyBluetoothService est arrêté. L’application est ensuite éteinte.

Aperçu et élément graphique de l’application

Le contenu graphique affiché sur l’écran est défini au lancement de l’activité principale, puis il est redéfini au démarrage d’une nouvelle activité. Pour définir le contenu graphique de l’écran on utilise la fonction setContentView(fichier.xml). Elle prend en argument un fichier de contenu graphique et l’affiche à l’écran. On retrouve cette fonction systématiquement dans les fonctions onCreate() des activités. De manière générale, chaque activité à son propre fichier xml.

Un fichier xml s’organise en balise. Les éléments sont listés les uns à la suite des autres.Pour décrire un élément, on commence par définir sa nature (ImageView, TextView, …) puis on liste tout les attributs de l’élément. Tous les éléments, quelque soit sa nature, possède au minimum deux attributs layout_wight et layout_height qui définisse sa hauteur et sa largeur. Il est souvent utile, si ce n’est nécessaire, d’ajouté un attribut id. L’id permet d’identifier l’élément, cela sert à plein de chose comme par exemple modifier ses attributs dans un code java. Il existe des attributs de positionnement que nous détaillerons plus tard ainsi que des attributs spécifiques à la nature de l’élement. Par exemple pour un élement TextView, on peut définir le texte, sa taille, son style, sa police, etc.

Dans l’application nous utilisons trois types d’éléments graphiques : des TextView, des ImageView, une ImageButton et une ListView. Nous reviendrons sur la ListView plus tard car elle est un peu particulière.

 Pour positionné les éléments sur l’écran, il existe plusieurs manières de faire. Dans cette application nous en avons utilisé deux : à l’aide d’un Linear_layout et à l’aide d’un Relative_layout. Le Linear_layout positionne les éléments les uns à la suite des autres en fonction de leur ordre d’écriture dans le code. On peut choisir de juxtaposé les éléments de façon horizontale ou verticale en utilisant l’attribut android:orientation=«vertical». Cet attribut s’applique à tout le Linear_layout

Le Relative_layout place les élément les uns par rapport aux autres à l’aide des attribut du type android :layout_below=« id_élement_référant ». Ces attributs appartiennent aux éléments. Dans cet exemple, l’élément propriétaire de l’attribut est placé en-dessous de l’élément référant dont l’id est passée en argument.

Pour les deux layout, les éléments peuvent être espacés les uns des autres en leur ajoutant des attributs de marges. Par exemple, android:layout_marginLeft=«30dp»

Pour finir l’es attributs de couleur utilise la notation hexadécimale précédé d’un « # ». Par exemple pour définir une couleur d’arrière plan, on peut utiliser la balise android :background=«#A67FE2».

Fichier xml activity_main

Le contenu graphique de la MainActivity est organisé avec un Linear_layout verticale. En haut de ce layout est posistioné un bouton. Il est décomposé en deux éléments, un ImageBouton une TextView contenu dans un Relative_layout. Nous aurions pu utiliser directement un seul élément de type Button, mais l’avantage de séparé en deux éléments est de pouvoir ajouté une image personalisé pour l’arrière plan du bouton. Cela n’est pas possible avec l’élement de type button.

A la suite du bouton est placé un premier bloc Linear_layout

Ressources