Jeudi 05/08

Matin :

- test de la prise de mesure avec l’ad7714. L’adc 16-bit admet une forte variations sur la mesure et les mesure sont précise à +/- 3ppm pour le CO et +/- 20ppm pour le CO2.

Rmq :

→ L’ad7714 est plus stable, variation de 0.5ppm pour le CO et 5ppm pour le CO2. En revanche la précision est à revoir. Problème dans la tension de référence de 2.5V à vide mais 1.5V en fonctionnement.

→ La tension d’alimentation de l’Arduino est très peu stable (variation de quelques millivolts, il faut ajouter un circuit stabilisateur de tension avec une diode zener.

 Reste à faire:
→ modifier la tension de référence pour qu’elle soit stable à 2.5V
→ ajouter un circuit de stabilisation de tension avec diode zener
→ refaire la comparison ADC16-bits, ad7714 ensuite

- étanchéification du boitier essaie 2 (aucune remarque)

LUNDI 09/08

Matin :

- test adc avec tension d’alimentation stabilisée sur une tension de mesure stable. Puis sur le signal de mesure des capteurs alphasense.

Rmq :

→ la mesure de l’adc sur une tension stable est très bonne, variation d’un digit = -+100uV. En revanche le signal des capteurs alphasense est peu variable à +-1mV. Cette variation de 1mV se traduit par une variation de la mesure finale de 2.5ppm. La variation de la mesure n’est donc pas du à l’adc mais au capteur eux-mêmes.

→ L’instabilité de la tension d’alimentation à un fort impact sur la stabilité de la mesure.

 Reste à faire:
→ caractérisé l’impact d’une tension d’alimentation peu stable.